ESPECIFICACIONES TECNCAS 								ANEXO 1

| Cantidad | Unidad | Producto |  | Regional | Código de Proceso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pieza | Electrocardiógrafo de 12 canales |  | Potosí | CP-12-26 BO03094 |
| Especificaciones técnicas requeridas |  |  |  |  |  |
| Especificaciones físicas |  |  |  |  |  |
| Altura |  |  | R700≤153 mm; R900≤235 mm |  |  |
| Anchura |  |  | ≤395 mm |  |  |
| Profundidad |  |  | ≤315 mm |  |  |
| Peso |  |  | ≤5.8 kg |  |  |
| Especificaciones de medición |  |  |  |  |  |
| Respuesta de frecuencia |  |  | 0.01~500 Hz |  |  |
| Frecuencia de muestreo de ECG |  |  | 64000 muestra(s) (A/D) |  |  |
| Frecuencia de muestreo del marcapasos |  |  | 96000 muestra(s) (A/D) |  |  |
| Rechazo del modo común |  |  | ≥140 dB (filtro CA activado) ≥123 dB (filtro CA desactivado) |  |  |
| Constante de tiempo |  |  | ≥3.2 s |  |  |
| ADC |  |  | 24 bits |  |  |
| Resolución A/D |  |  | 0.1192 μV/LSB |  |  |
| Impedancia de entrada |  |  | ≥100 MΩ (10 Hz) |  |  |
| Sensibilidad de la pantalla |  |  | Auto, 1.25 mm/mV, 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 10/5 mm/mV, 20/10 mm/mV, (± 5 %) |  |  |
| Tolerancia del potencial de desviación de electrodos |  |  | ±900 mV, ± 5 % |  |  |
| Señal mínima |  |  | 20 μV p-p (10 Hz) |  |  |
| Señal de calibración |  |  | 1 mV ± 1 % |  |  |
| Nivel de ruido |  |  | ≤12.5 μV (p-p) |  |  |
| Filtro de valores de línea base |  |  | 0.01 Hz, 0.05 Hz, 0.56 Hz |  |  |
| Filtro de ECG |  |  | 20 Hz, 35 Hz, APAGADO |  |  |
| Filtro de paso bajo |  |  | 150 Hz, 270 Hz, 350 Hz |  |  |
| Filtro de corte |  |  | 50 Hz, 60 Hz, APAGADO |  |  |
| Rechazo de interferencias de frecuencia de potencia |  |  | ≥20 dB |  |  |
| Rango de la señal de entrada |  |  | ±10 mVpp |  |  |
| Precisión de la reproducción de la señal |  |  | En conformidad con los requisitos de IEC 60601-2-25 |  |  |
| Resistencia a la desfibrilación |  |  | Cargas de 5000 V (360 J) sin que haya pérdida o corrupción de datos |  |  |
| Tiempo de recuperación de recuperación de la línea de base |  |  | <5 s (después de la desfibrilación) |  |  |
| Tiempo de recuperación de la polarización del electrodo |  |  | <10 s |  |  |
| Absorción de la energía de desfibrilación |  |  | ≤10 % (100 Ω load) |  |  |
| Protección de sobrecarga de CA |  |  | 10 s |  |  |
| Comunicaciones en canales cruzados |  |  | ≤0.5 mm |  |  |
| Tiempo de desvío entre canales |  |  | <100 μs |  |  |
| Detección de marcapasos |  |  | Amplitud: de ±500 μV a ±700 mV Anchura: de 30 μs a 2 ms |  |  |
| Rango de medición de FC |  |  | de 30 a 300 ppm |  |  |
| Precisión de FC |  |  | ±1 % o ±1 ppm, lo que sea mayor |  |  |
| Resolución de FC |  |  | 1 ppm |  |  |

| Pantalla |  |
| --- | --- |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva a color y de múltiples puntos |
| Tamaño de la pantalla | 12.1 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1280 × 800 pixeles |
| Datos en pantalla | ID del paciente, nombre del paciente, género, edad, frecuencia cardíaca, marcapasos, mensajes de alerta, mensajes informativos, fecha y hora, indicador de batería, red, formas de onda, etiquetas de derivaciones, anotaciones del ritmo, usuario, modo, conjunto de derivaciones, formato de pantalla, velocidad, ganancia, ajustes de filtros, pestañas del menú |
| Alimentación |  |
| Fuente de alimentación | Entrada de CA (sin adaptador de corriente externo) o funcionamiento con batería |
| Alimentación de CA |  |
| Tensión de entrada | de 100 a 240 VAC ±10 % |
| Corriente de entrada | de 1.5 a 0.75 A |
| Frecuencia de CA | 50/60 Hz |
| Batería |  |
| Tipo de batería | Batería recargable de iones de litio, 5600 mAh |
| Tiempo de carga | Menos de 3.5 horas hasta el 90 % y menos de 4 horas hasta el 100 % con el equipo apagado |
| Capacidad de batería | Por lo menos 500 informes automáticos, o 1 hora de grabación continua en papel, u 8 horas de grabación sin papel |
| Retardo de apagado | como mínimo 5 minutos después de mostrarse la primera alarma de batería baja |
| Impresión |  |
| Tipo de impresora | Impresora térmica de alta resolución |
| Velocidad del papel | 5 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s. (± 5 %) |
| Resolución de impresión | Horizontal 40 puntos/mm (25 mm/s), Vertical 8 puntos/mm |
| Tipo de papel | Papel A4 térmico con plegado en Z (210 mm × 295 mm) Papel formato americano de 8.5 × 11 in (215 mm × 280 mm) |
| Software |  |
| Medición y lectura | Compatible con el algoritmo de análisis/interpretación de ECG de 12 derivaciones de la Universidad de Glasgow y el algoritmo de análisis de ECG en reposo de 12 derivaciones de Mindray para pacientes adultos y pediátricos |
| Modo de ECG en reposo | Graba e imprime el ECG de 12 derivaciones en reposo con una duración de 10 segundos |
| Compatible con información del paciente | ID del paciente/nombre del paciente/género/fecha de nacimiento/edad/marcapasos Segundo nombre/ID secundario/raza/ubicación de V3/departamento/número de habitación/número de cama/médico/técnico/indicación/medicamentos/peso/PS |
| Almacenamiento interno | R900-1500 ECG; R700-1200 ECG |
| Formatos de informe | 3 x 4, 3 x 4+1 R, 3 x 4 + 3 R, 6 x 2, 6 x 2 + 1 R, 12 x 1, 6 x 1 (L), 6 x 1 (C) |
| Función de extensión |  |
| Proporciona una guía visual para la colocación de electrodos e Identifica la calidad de señal de los electrodos |  |
| La señal del marcapasos se indicará en un canal separado para que la observación sea más clara |  |
| Orientación para derivaciones adicionales cuando se necesita una evaluación del tórax derecho o de la pared posterior |  |
| Uso de herramientas de asistencia para diagnosticar resultados con gráficos cuando se identifica alguno de los valores críticos de “segmento de ST anormal” |  |
| Conector estándar de red wifi 6 y RJ45 para la carga de los informes de ECG |  |
| Soporte técnico continuo en la ciudad de Potosí |  |
| Garantía de funcionamiento mínimamente de un año |  |