
ESPECIFICACIONES TECNCAS 								ANEXO 1

	Cantidad
	Unidad
	Producto
	Regional
	Código de Proceso

	1
	Pieza
	Electrocardiógrafo de 12 canales
	Potosí
	CP-12-26
BO03094

	Especificaciones técnicas requeridas

	Especificaciones físicas

	Altura
	R700≤153 mm; R900≤235 mm

	Anchura
	≤395 mm

	Profundidad
	≤315 mm

	Peso
	≤5.8 kg

	Especificaciones de medición

	Respuesta de frecuencia
	0.01~500 Hz

	Frecuencia de muestreo de ECG
	64000 muestra(s) (A/D)

	Frecuencia de muestreo del marcapasos
	96000 muestra(s) (A/D)

	Rechazo del modo común
	≥140 dB (filtro CA activado)
≥123 dB (filtro CA desactivado)

	Constante de tiempo
	≥3.2 s

	ADC
	24 bits

	Resolución A/D
	0.1192 μV/LSB

	Impedancia de entrada
	≥100 MΩ (10 Hz)

	Sensibilidad de la pantalla
	Auto, 1.25 mm/mV, 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 10/5 mm/mV, 20/10 mm/mV, (± 5 %)

	Tolerancia del potencial de desviación de electrodos
	±900 mV, ± 5 %

	Señal mínima
	20 μV p-p (10 Hz)

	Señal de calibración
	1 mV ± 1 %

	Nivel de ruido
	≤12.5 μV (p-p)

	Filtro de valores de línea base
	0.01 Hz, 0.05 Hz, 0.56 Hz

	Filtro de ECG
	20 Hz, 35 Hz, APAGADO

	Filtro de paso bajo
	150 Hz, 270 Hz, 350 Hz

	Filtro de corte
	50 Hz, 60 Hz, APAGADO

	Rechazo de interferencias de frecuencia de potencia
	≥20 dB

	Rango de la señal de entrada
	±10 mVpp

	Precisión de la reproducción de la señal
	En conformidad con los requisitos de IEC 60601-2-25

	Resistencia a la desfibrilación
	Cargas de 5000 V (360 J) sin que haya pérdida o corrupción de datos

	Tiempo de recuperación de recuperación de la línea de base
	<5 s (después de la desfibrilación)

	Tiempo de recuperación de la polarización del electrodo
	<10 s

	Absorción de la energía de desfibrilación
	≤10 % (100 Ω load)

	Protección de sobrecarga de CA
	10 s

	Comunicaciones en canales cruzados
	≤0.5 mm

	Tiempo de desvío entre canales
	<100 μs

	Detección de marcapasos
	Amplitud: de ±500 μV a ±700 mV Anchura: de 30 μs a 2 ms

	Rango de medición de FC
	de 30 a 300 ppm

	Precisión de FC
	±1 % o ±1 ppm, lo que sea mayor

	Resolución de FC
	1 ppm
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	Pantalla

	Tipo de pantalla
	Pantalla táctil capacitiva a color y de múltiples puntos

	Tamaño de la pantalla
	12.1 pulgadas

	Resolución de pantalla
	1280 × 800 pixeles

	Datos en pantalla
	ID del paciente, nombre del paciente, género, edad, frecuencia cardíaca, marcapasos, mensajes de alerta, mensajes informativos, fecha y hora, indicador de batería, red, formas de onda, etiquetas de derivaciones, anotaciones del ritmo, usuario, modo, conjunto de derivaciones, formato de pantalla, velocidad, ganancia, ajustes de filtros, pestañas del menú

	Alimentación

	Fuente de alimentación
	Entrada de CA (sin adaptador de corriente externo) o funcionamiento con batería

	Alimentación de CA
	

	Tensión de entrada
	de 100 a 240 VAC ±10 %

	Corriente de entrada
	de 1.5 a 0.75 A

	Frecuencia de CA
	50/60 Hz

	Batería
	

	Tipo de batería
	Batería recargable de iones de litio, 5600 mAh

	Tiempo de carga
	Menos de 3.5 horas hasta el 90 % y menos de 4 horas hasta el 100 % con el equipo apagado

	Capacidad de batería
	Por lo menos 500 informes automáticos, o 1 hora de grabación continua en papel, u 8 horas de grabación sin papel

	Retardo de apagado
	como mínimo 5 minutos después de mostrarse la primera alarma de batería baja

	Impresión

	Tipo de impresora
	Impresora térmica de alta resolución

	Velocidad del papel
	5 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s. (± 5 %)

	Resolución de impresión
	Horizontal 40 puntos/mm (25 mm/s), Vertical 8 puntos/mm

	Tipo de papel
	Papel A4 térmico con plegado en Z (210 mm × 295 mm) Papel formato americano de 8.5 × 11 in (215 mm × 280 mm)

	Software

	Medición y lectura
	Compatible con el algoritmo de análisis/interpretación de ECG de 12 derivaciones de la Universidad de Glasgow y el algoritmo de análisis de ECG en reposo de 12 derivaciones de Mindray para pacientes adultos y pediátricos

	Modo de ECG en reposo
	Graba e imprime el ECG de 12 derivaciones en reposo con una duración de 10 segundos

	Compatible con información del paciente
	ID del paciente/nombre del paciente/género/fecha de nacimiento/edad/marcapasos Segundo nombre/ID secundario/raza/ubicación de V3/departamento/número de habitación/número de cama/médico/técnico/indicación/medicamentos/peso/PS

	Almacenamiento interno
	R900-1500 ECG; R700-1200 ECG

	Formatos de informe
	3 x 4, 3 x 4+1 R, 3 x 4 + 3 R, 6 x 2, 6 x 2 + 1 R, 12 x 1, 6 x 1 (L), 6 x 1 (C)

	Función de extensión

	Proporciona una guía visual para la colocación de electrodos e Identifica la calidad de señal de los electrodos

	La señal del marcapasos se indicará en un canal separado para que la observación sea más clara

	Orientación para derivaciones adicionales cuando se necesita una evaluación del tórax derecho o de la pared posterior

	Uso de herramientas de asistencia para diagnosticar resultados con gráficos cuando se identifica alguno de los valores críticos de “segmento de ST anormal”

	Conector estándar de red wifi 6 y RJ45 para la carga de los informes de ECG

	Soporte técnico continuo en la ciudad de Potosí

	Garantía de funcionamiento mínimamente de un año
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