SERVICIO: EQUIPO MEDICO MAYOR Y MENOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICA SOLICITADA |  | Característica ofertada | Cumple |  | OBSERVACIONES (especificar por qué no cumple) |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 1. | BALANZAS DE PIE CON TALLÍMETRO DIGITAL ESPECIFICACIONES Peso máximo: 200 kg. Sensibilidad: 100 g. Rango de medición: Altura de 70 a 190 cm. Sensibilidad: 0 a 5 cm. Voltaje de alimentación: 220 voltios +/- 10 % CARACTERÍSTICAS Medición del peso como de la estatura de personas Uso hospitalario, clínico. |  |  |  |  |
| 2. | SILLA DE RUEDAS ESPECIFICACIONES Ancho total: (Desplegada): 59 cm. Ancho total (plegada): 24 cm. Diámetro de rueda trasera: 59 cm. Diámetro rueda delantera: 20 cm. Ancho de asiento: 46 cm. Largo del asiento: 40 cm. Altura del Asiento: 50 cm. Altura del espaldar: 45 cm. Altura total máxima: 87 cm. Largo total: 106 cm. Capacidad máxima 100 kg. Peso neto: 19 kg. CARACTERÍSTICAS Material acero cromado, plegable posa brazo fijo, posa pies fijo, llantas de goma sintética. Asiento y espaldar de cuero sintético respaldado con tela. |  |  |  |  |
| 3. | LAMPARA CUELLO DE GANZO ESPECIFICACIONES Altura de la lampara: 170 cm. Aproximadamente. Base compuesta por cuatro brazos en forma de cruz con ruedas. Perilla regulable, que tenga una cabeza cóncava de aluminio cromado. Cordón de 3 m. de largo con enchufe y contacto de protección de interruptor intercalado monofásico. Enchufe tomacorriente que debe tener un voltaje de 220 voltios. |  |  |  |  |
| 4. | DOOPLER FETAL ESPECIFICACIONES Pantalla LCD. De fácil manejo. Precisión en la detección de FHR Transductor de alta sensibilidad, intercambiable Transductor a prueba de agua de 2, 3 4, 8 mhz. Contador FHR automático y manual. Uso continuo (aproximadamente 8 hrs.) Batería recargable y cargador. |  |  |  |  |
| 5. | NEBULIZADOR ULTRASÓNICO ESPECIFICACIONES Capacidad del vaso medicinal de 50 ml. Capacidad de agua 250 ml. Nebulización 3 ml/ minuto – 5 ml/ minuto |  |  |  |  |
| 6. | PUPINEL 30 – 50LITROS ESPECIFICACIONES Control digital del tiempo y la temperatura de esterilización Control digital con microprocesador, con 2 displays. Display de temperatura real y temperatura programada. Posibilidad de ajustar la variación de temperatura a +/- 1°C Cámara de esterilización construida en acero inoxidable. Puerta con visor de doble vidrio. Sistema de entrada y circulación de aire. Sensor de temperatura de alta precisión. Alarma y corte de energía automático de seguridad, si existe una diferencia de 10° C o mayor entre la temperatura programada o establecida Rango temperatura de Trabajo: Temperatura ambiente + 10° C – 200° C Bandejas tipo rejillas incluidas Capacidad nominal de cámaras: 30 dm3 med int 30*30*35 Voltaje: 220 V +/ - 10%, 50HZ |  |  |  |  |
| 7. | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO ESPECIFICACIONES Pantalla configurable que permita la máxima visibilidad de los datos para los parámetros más críticos Tecnología digital STO2 para funcionar con precisión durante el movimiento y la baja perfusión. Almacenamiento de datos 720 hrs. De tendencias 100.000 grupos NIBP, 1024 eventos de alarmas Ánálisis de ST, análisis de arritmia, análisis de marcapasos, análisis y cálculo de drogas. Alarma audible y visual disponible, ajustable. Función de gestión de información del paciente. Función de software para apoyar el uso en la UCIN, UCI, quirófano o en la habitación normal del paciente. Actualización de SOFTWARE opcional basado en USB Red alámbrica / inalámbrica con sistema de monitoreo central. Registrador térmico 3 trazas incorporado para imprimir datos en tiempo real e históricos. Multidioma, es decir, español e inglés. Batería de litio recargable hasta 4 hrs. de trabajo. Uso para pacientes adultos, pediátricos y neonatos. Configuración estándar. - ECG, NIBP, SPO2, RESP, PR, batería de Litio recargable. - Derivaciones: I, II, III, AVL, AVR y V - Ganancia: 5mm/mV, 10 mm/mV, 15 mm/mV, 20 mm/mV, 25 mm/mV - Velocidad de escaneo: Cambiable con tres grados de 12.5 mm/s, 25 mm/s y 50mm/s Ancho de banda: 0.05Hz-100Hz(3dB) |  |  |  |  |
| 8. | CARRETILLA VERTICAL PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXÍGENO ESPECIFICACIONES Ergonómico Acero inoxidable Capacidad de peso de 75-100 kg CARACTERÍSTICAS Ajustable Fácil de manejar Para manejo de cilindros de 6M3 y 10M3 |  |  |  |  |